技术参数

1、回转速度：10~310rpm

2、蒸发能力：Max.25mL/min(水的蒸发量)

3、极限真空度：399.9Pa（3mmHg）以下

4、转速设定·显示：旋钮设定·数字显示/5、升降功能：手动平衡式（升降行程180mm、无级调节）

5、试料瓶安装方向：左右均可，配置加厚轴

6、正反转功能：具有，并可以进行间隔时间设置

7、电机：DC无刷电机

8、冷却器：直立式二重蛇形盘管·冷却面积0.146m2，带四通瓶结构

9真空密封垫：特氟龙+特氟龙·Viton双重密封垫

10电机：DC无刷电机

11连接口径：冷却水用接咀·吸引接咀  外径10mm

12试料瓶可使用容量：标配1L，Max.3L

13试料瓶：球型瓶1L标准磨口 29/38

14回收瓶：球型瓶 1L标准磨口 S35/20

15搭配水浴锅：OSB-2200

16温度调节范围·精度：室温+10℃~180℃·±1.5℃（油浴±3℃）（试料瓶搅拌时）

17温度设定·显示：薄膜式按键输入设定·数字显示

18温度控制：加热器ON-OFF控制

19水浴锅加热器：1.3 KW

20水浴锅尺寸·容量：Φ240mm×深120mm ·约5.4L

21水浴锅材质：铝（特氟龙Ⓡ涂层）

22水浴锅服务插座：旋蒸主机驱动部连接用 Max.2A

23安全功能：熔断器、感热式空烧防止器

24配套冷却水循环装置，与旋蒸为同一厂家，方便后期维修

冷却水循环装置参数：

1、温度设定范围：-20℃~30℃(不带加热器)

2、温度调节精度：±2℃

3、冷却能力：

450W at液温10℃

310W at 液温-10℃

4、外部循环能力：9L/min、最大扬程4.2/5.6m（50/60Hz）

5、温度控制：冷冻机ON-OFF控制

6、温度设定：触摸式按键输入

7、温度显示：数字显示，最小值0.1℃

8、安全功能：漏电过载保护器、冷冻机过载保护器、自我诊断机能（冷冻机负荷运转、停电报警、传感器异常）、循环泵热保护装置

9、外部输入：记录仪输出端口

10、输出：报警输出端口

11、冷冻机·冷媒：空冷式 输出450W·R404A

12、循环泵：最大流量14L/min，最大扬程4.2m（50Hz）

13、冷却管：铜镀镍

14、外部循环接嘴：出水口、回水口相同适用外径11mm配管

15、水槽尺寸（mm）·容量： 156W×225D×115H·4L