干燥柜参数

1、主要用途：对器械，管道等经过清洗消毒的物品进行快速干燥

2、主要技术参数及要求：

★（1）内仓容积≥290升，≥9层。

★（2）单次干燥量及干燥效率：

1）20分钟内单次同时干燥大号标准器械筐（450X340X70MM）量≥18个。

2）40分钟内单次同时干燥麻醉呼吸管道≥36条

3）40分钟内单次同时干燥条麻醉呼吸管道≥12条和标准器械筐（340X250X70MM）≥12个

4）40分钟内单次同时干燥麻醉呼吸管道≥24条和呼吸麻醉气囊≥8个

（3）自动故障诊断功能

★（4）具备独特的管道夹系统，满足3mm到65mm不同口径的管道和呼吸气囊的干燥，（提供相关图片资料为证）。

★（5）高效静电过滤器,可滤除0.01微米的微粒，过滤器可经清洗消毒器清洗和热力消毒后反复使用。

（6）加热单元可迅速将温度加热到50℃致90℃，循环送风系统, 风量≥250立方米/小时

（7）整机采用AISI304L以上级别的不锈钢。

★（8）干燥柜使用可循环的热空气进行操作，大约80％的空气得到循环使用，另外补充大约20％的过滤空气，以最大限度的节约能源。

（9）双玻璃门

（10）电脑控制

（11）干燥时间0～95分钟可调，以1分钟为最小调节单位。

（12）干燥温度70度、90度两档可调。

（13）机器必须具备：当干燥时间结束，加热器关闭后，风扇将继续转动两分钟以防止过热切断装置启动。

（14）实时数字显示干燥室温度。

（14）重量≤100KG

（16）功率≤3500W

★（17）外型尺寸（W*D*H）≤600*450*2200mm；内腔尺寸（W*D*H）≥490*370*1600mm

3、配置要求：

★（1）整机必须为原装进口。

（2）配置数量及要求如下：

1）主机1台；

2) 6管卡夹，管径20mm,不锈钢材料， 2个；

3）6管卡夹，管径3-10mm不锈钢材料，2个

4）气囊架，可放置≥4个气囊，不锈钢材料，1个

5）可放置≥2个管夹的防护架，不锈钢材料，1个